目    录

一、概述                                            	1

二、主要功能和特点                                  	2

三、技术指标                                        	2

四、面板说明                                      	3

五、操作使用方法                                    	4

1、开机                                                  	4

2、接线方法                                              	4

3、设置常数及方式                                        	5

4、电参数测量                                            	5

5、CT变比的测量                                         	6

6、查线（错误接线识别）                                  	6

7、电能表校验                                            	8

8、存贮和查询                                            	11

9、液晶屏对比度的调节                                    	12

六、电能基本误差的校准                          	12

七、常见故障及处理方法                          	12

八、附件                                        	13

九、附录                                        	14

1、钳形电流互感器的使用方法                              	14

2、光电采样器的使用方法                                  	14

3、电子表脉冲采样线的使用方法                            	14

一、概  述

尊敬的用户，非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪，该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术，并结合最新数字信号处理方法，为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。

在使用该设备之前，请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项：

1、设备通电使用前，应保证可靠接地。

2、设备通电使用前，应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开

关是处于哪种状态：该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源，供电范围为AC80V-400V，该状态下，严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起（同时指示灯亮）即选择了通过外220V插座提供设备工作电源，供电范围为AC220V±10%。

3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。

4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。

5、正确连接测试导线，正确设置电流输入方式，输入相应     量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。

6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放，必须保持钳口铁

芯端面清洁，不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭（严禁沾酒精和水），擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。

7、接线时，必须先加电压，后加电流；拆线时，必须先去电流，再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上，以免损坏设备。

8、在夹钳形互感器时，一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过，钳口要合严，不要将线夹到钳口上，以免影响测量精度。

9、设备按键采用轻触薄膜按键，应防止用锐器或指甲按压。

10、应注意防水、防潮，存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。

11、仪器在工作不正常（受到干扰或死机）时，可对其复位

（按 [复位] 键）后再使用。

二、主要功能和特点

1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。

2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。

3、计量装置综合误差的现场校验。

4、电压输入0-400V自动切换量程，确保测量精度。

5、电流输入有端子和钳表两种方式可选，最大可测电流500A。

6、六角图实时显示，接线错误瞬间识别，窃电行为尽在掌握。

7、CT变比高精度测量。

8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

9、可配微机，通过RS232串行口对设备内的数据进行管理，真正实现无纸化办公。

10、大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然，方便操作。

11、可通过电源插座(AC220V)供电也可直接从电网取电(AC80-400V)工作，充分考虑现场使用条件。

12、可配备三相精密测试电源，作为三相检定装置使用。

13、极强的现场负荷适应能力，工作稳定可靠。

14、体积小，重量轻，外观精美，便于携带。

三、技  术  指  标

1、电能测量：0.1级，0.2级

2、交流电压测量：（0V-400V）0.1级，0.2级

3、交流电流测量： 0.1级，0.2级

4、有功功率：0.2级,0.3级

5、无功功率：0.3级,0.5级

6、频率测量：45Hz-65Hz (±0.05Hz)

7、角度测量：0°-360°(±0.3°)

8、脉冲常数：低频FL=3600P∕kw·h

高频FH=3.6×107P∕kw·h

9、工作电源：外部供电：AC220V±10%或Ua供电：AC80-400V

10、整机功耗：10VA

11、工作温度：-10℃—50℃

12、相对湿度：40%—90%

13、预热时间：约10分钟

14、重    量：5Kg

15、体    积：457×287×170mm3

四、 面   板  说  明

１、面板平面图

(7)  (6)(5)  (8)(14)   (9) (10)(11)(12)(13)

(1)

(15)

(2)

(3)

(4)

JYM-3型多功能电能表现场校验仪     (16)

（面板平面示意图）

２、面板说明

(1)、A相电流串接输入端子，黑为低端。

(2)、B相电流串接输入端子，黑为低端。

(3)、C相电流串接输入端子，黑为低端。

(4)、A、B、C三相电压输入端子，黑为公共低端。

(5)、A相电流钳表输入端子。

(6)、B相电流钳表输入端子。

(7)、C相电流钳表输入端子。

(8)、光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子。

(9)、RS232串口端子。

(10)、保险插座。

(11)、Ｕa/外部供电电源选择开关。

(12)、220V交流供电电源输入插座。

(13)、接地端子。

(14)、液晶显示屏。

(15)、操作键盘。

(16)、电源开关。

五、 操作使用方法

1、开机

● 接通电源后，液晶屏即显示：（见图１）

欢迎您使用

多功能现场校验仪

操作说明

按0—6键显示电参数

〈设置〉键设置常数

〈校验〉键误差校验

〈查线〉检查电表接线

〈存贮〉存贮电参数  〈查询〉查询存贮数据

图1                           图2

●稍后，自动翻屏显示画面：（见图２）

2、接线方法

（1）校验三相三线电能表时的接线

首先Ub端子必须与公共端U0连接，然后将A、B、C三相电压分别接入校验仪相应的电压端子Ua、Ub、Uc。再把A、C相电流线串入相应的电流端子Ia、Ic和电流I0端子（或用A、C相钳表，注意钳口清洁）。连接采样装置（光电采样器或电子表脉冲采样线）。

（2）校验三相四线电能表的接线

将三相电压线接入校验仪与之对应的Ua、Ub、Uc、U0端子。三相电流分别串入相应的电流端子Ia、Ib、Ic和电流I0端（或用钳表）。连接采样装置。注意：电流、电压输入时，应从端子高端流入，低端流出。电流串接输入端子与钳表输入端子不能同时使用。

（3）其它功能接线依此类推。

注：采样装置包括光电采样器、电子表脉冲采样线。校验电能表时根据被校表的类型，选择相应的采样装置与光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子相连接（接口定义见下图）：

+5V

FL                        IN

FH                       GND

（接口定义图）

3、设置常数及方式

在“操作说明”提示状态下按 [设置] 键，进入“常数设置”状态（见图3）。按数字键及上、下、左、右箭头键可输入“被校表常数”、“圈数”、“CT变比”（仅当电流输入方式选择为500A钳表输入时才有该项设置。如果使用了500A钳表输入方式对电能表进行校验，则该CT变比项应设置为001；如果是对计量装置综合误差进行校验，则该CT变比即为计量装置中所使用的CT的变比）。按左、右箭头键选择校验方式和电流输入方式。确认正确设置后，再按 [设置] 键，即自动将所设常数存入设备内，并返回到“操作说明”状态。常数设定后将长期有效（断电后依然有效），要改变常数需重新设定。

再按〈设置〉键返回

被校表常数：×××××

圈      数：××

校 验 方式：光电  有功

电 流 输入：5A端子输入

图3

注：“校验方式”项包括“有功”、“无功”及“光电”输入还是“手动”输入四种方式。“光电”输入通常指的是光电采样器或电子表脉冲采样线输入；电子表脉冲采样线上附有手动开关，“手动”输入因为人眼视觉误差很大，不作推荐使用。“电流输入”项的输入方式有如下几种： ① 5A端子输入。②5A钳表。20A 钳表。④500A钳表。

4、电参数测量

利用本现场校验仪的电参数测量功能，可采用比对法来校验其它电工仪表。按下相应的电参数测量功能键即可测得所需的电参数，测量时每秒刷新一次。其中“电量”键可一屏显示电流电压功率等所有电参数，此时液晶屏刷新可能有点慢。单相电压或电流的测量，其输入可任选一相。功率、角度、功率因数的测量，可任选一组（用同一相电压、电流输入端）进行。注意：在测量电参数时，必须有一相电压接入，否则测量参数会不稳。另外，要注意电压、电流输入端子的量限和方式，保证正确设置电流输入方式和输入量不超出所选端子量限。

注：P—有功，Q—无功。三相三线时，Ua是指Uab的电压，Uc是指Ucb的电压，Ub无意义；Pa（Qa）是指Pab（Qab）值，Pc（Qc）是指Pcb（Qcb）值，Pb（Qb）无意义。

5、CT变比的测量

按[变比]键即显示如下（见图4）。按屏幕提示进行操作即可测出CT变比。此时A相钳必须用500A钳表，C相钳必须用5A钳表,与电流输入方式无关。

CT一次     CT二次

0.0000      0.0000

CT变比0.000

A 相钳置CT一次，C 相钳置CT二次

〈0〉返回

图4

6、查线（错误接线识别）

本校验仪能识别常见的三相三线192种接线错误。只要根据被校表所属线路的功率因数值来判断它所属的预置区间，键入相应的数字键，仪器即可汉字显示查线结果。此外，该仪器还可显示六角图，可供间接判断接线的正误。

按[查线]键进入查线状态显示。（见图5）

〈1〉六角图

〈2〉三相三线接线识别

〈0〉返回

图5

按[1]键可显示任意状态下矢量图，按[2]键进入三相三线接线识别。按[1]键后，再按[1]键显示Ua电压正确位置的矢量图，按[2]键显示Uc电压正确位置的矢量图。按[0]键返回。（见图6）

Ua

Ia

Ic

Ub

Uc     Ib

图6

注意：A相或C相电压必须接入一相，否则不能显示。

按[2]键，进入三相三线接线识别（见图7），显示功率因数COSΦ值所属四个区间；根据就地控制盘功率因数表显示的功率因数值输入相应的数字选择COSΦ所属区间，即可显示查线结果。按[0]键返回“操作说明”状态。

〈1〉0.57L ≤COSФ ≤1

〈2〉0.57C ≤ COSФ≤1

〈3〉0 ≤ COSФ≤0.57L

〈4〉0 ≤ COSФ≤0.57C

按1—4输入功率因数

〈0〉返回

图7

注:（1）本校验仪查线功能只针对三相三线两元件电能表。如果要测量三相四线的相序，可以按三相三线方式接线。

（2）在进行查线前，先确认无Ib接入，电压互感器二次电压的极性不能接反。

（3）电流必须从CT二次接入，否则可能会判别错误。

例1：设待校三相三线电能表所属线路的功率因数为感性0.8L,利用校验仪检查电能表的接线是否正确，功率因数为0.8L，区间在<1>内。

Ua可能有短路 断路

<0>返回  <1>设置

（1）在查线“CosΦ区间设置”状态下按[1]键，如果显示如上图内容，则电压互感器端短路或断路。

●按[0]键返回“操作说明”提示状态；

●按[1]键返回查线“CosΦ区间设置”状态。

在查线“CosΦ区间设置”状态下按[1]键，如果显示下图内容则表示接线正确。

A元电压Uab

C元电压Ucb

A元电流Ia

C元电流Ic

电压正相序

<0>返回  <1>设置

（2）在查线“CosΦ区间设置”状态下按[1]键，如果显示下图内容，则表示电压互感器或电能表Ua端子与Uc端子互换，Ia与Ic互换，且电流反极性。

A元电压Ucb

C元电压Uab

A元电流-Ic

C元电流Ia

<0>返回  <1>设置

7、电能表校验

电能表校验是本仪器的主要功能，使用时和电参数测量一样，也应该先接通校验仪电源，后接入电压、电流线和采样装置，再按以下步骤进行校验。

（1）设置常数：按[设置]键设置好常数；

（2）校验：按[校验]键进行校验，（见图8）

光电有功     KC=×××××

(r/kwh)

电流输入：5A端子输入

I            U           P

A×××××   ×××××   ×××××

B×××××   ×××××   ×××××

C×××××   ×××××   ×××××

圈数=××           误差=  ×××× %

×××××    ×××××   ×××××

×××××    ×××××   ×××××

图8

在校验过程中，新的误差值将在右下角以递推的形式不断覆盖以前的误差值，屏幕上仅显示最新的6个误差值，以供观察分析。

注意：如果发现测量的误差值太大，应先检查被校表常数设置和接线是否正确，再检查光电采样器采样是否正常，是否将电流线夹在了钳形电流互感器的钳口上，钳形电流互感器的钳口是否干净。在功率为负时，不能进行误差测量。

例2：一块三相三线有功电能表3×100V、5A，常数为200r/KW·h，采用光电校验方式，圈数为4圈，电流输入采用5A钳表。步骤如下：

（1）按[设置]键，进入“常数设置”状态。（见图9）

再按〈设置〉键返回

被校表常数：00200

圈       数：04

校 验 方 式：光电  有功  电 流 输 入：5A钳表

图9

● 按[↑][↓]键移动光标到校验方式设置项；

● 按[←][→]键改变设置值为光电、有功；

● 按[↓]键移光标到电流输入设置项；

● 按[←][→]键改变设置为5A钳表；

● 按[↑][↓]键移动光标到被校表常数设置项，按数字键输入“00200”；

● 按[↑][↓]键移动光标到圈数设置项，键入“04”；

● 按[设置]键返回，设置参数被存贮，返回到“操作说明”状态。

(2)按[校验]键进入“误差校验”状态。电度表铝盘转过4圈之后，即发出一声“嘀”的响声，并显示误差值。（见图10）

光电有功     KC=×××××

(r/kwh)

电流输入：   5A钳表

I            U           P

A×××××   ×××××   ×××××

B×××××   ×××××   ×××××

C×××××   ×××××   ×××××

圈数=××           误差=  ×××× %

×××××    ×××××   ×××××

×××××    ×××××   ×××××

图10

例3: 某低压三相四线供电线路，额定电流为500A，其计量装置由500/5的CT，3×220V/380V、5A、常数为450r/KW·h的有功电能表组成。现需测量整个计量装置的综合误差，采用500A钳表作为电流输入，选光电校验方式，校验圈数为5圈。步骤如下：

（1）按[设置]键进入常数设置状态，在电流输入方式设置为500A钳表输入后，其设置界面多一项“变比”设置项（见图11），

再按〈设置〉键返回

变      比：100

被校表常数：00450

圈      数：05

校 验 方式：光电    有功

电 流 输入：500A钳表输入

图11

变比为500/5=100，设置方法同“被校表常数”，其余设置项的设置方法与前例相同。（注：变比指的是低压计量装置的CT一次和二次的电流比）。

依次将A、B、C三只500A钳表分别插入对应的A、B、C钳表输入端子，然后依次钳在相应CT的一次。注意保持钳口的清洁。

（2）校验与例1一样，每“嘀”响一次，仪器显示误差一次。

8、存贮和查询

本仪器可将200块表的全部测量数据（包括六角图和查线结果）存贮机内，可供随时调出查询。

（1）按[存贮]键进入“存贮”功能状态，显示如下图：

设置存贮参数

表  号：××××××××

表常数：××××

日  期：××年××月××日

按〈设置〉存贮参数

利用数字键输入参数，再按[设置]键存贮参数后，即可将显示过的各种测量参数以及最后一次接线识别结果存贮在仪器内。

注意：a.若输入表号和日期与机内已存贮某条记录相同，则原有记录将被新记录取代。

b.表号是八位数字，不足八位的前面加零补齐。

c.存贮的参数是所有操作的测量结果（包括六角图和查线结果）。

（2）按[查询]键进入查询状态。显示如下图：

表号                  日期

××××××××        ××××××

××××××××        ××××××

××××××××        ××××××

××××××××        ××××××

××××××××        ××××××

按〈1〉确认  〈0〉返回

通过按[↑][↓][→][←]键，移动光标到欲查询的记录处，按［１］键确认，即可显示所要查询被校表的测量参数。

注意：查询状态下，可对所存储的被校表数据进行管理。

a.删除一条记录：移动光标到欲删除的记录，按［3］键即可删除该条记录。若要恢复被删除的记录，按[4]键。若被删除记录的空间被新记录所覆盖，则不能恢复。

b.删除所有记录:按[2]键，将删除数据库所有记录，删除后将不可恢复。

9、液晶屏对比度的调节

仪器在操作说明状态下（见图2），按[↑][↓][→][←]键，可改变液晶屏字符清晰度，[↑][↓]为粗调，[→][←]键为细调。欲将当前状态保存，按［设置］键即可。

六、电能基本误差的校准

1、第一种方法（正校法）：

取校验仪面板上光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子的FL和GND，输入标准表的相应端子，对校验仪进行误差校验，标准表显示的误差值即为本校验仪的相对误差值。该校验仪的低频常数为3600r/KW·h。

2、第二种方法（反校法）：

取标准电能表的低频输出信号FL和地，经本校验仪面板上光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子的IN端和GND端输入后，置入标准电能表的低频常数即可进行校验。采用这种校准方法从校验仪读出的误差值与校验仪的实际误差值它们的绝对值是相等的，但符号相反。

七、常见故障及处理方法

1、参数测量时，显示值与实际值相差很大，则应检查接入电压、电流的量程与实际是否相符。

2、测量角度时，显示值与实际值相差很大，而且查线结果与实际不符，则应检查设置的“校验方式”是否为“有功”。

3、液晶屏太暗或太淡，则可以在“操作说明”状态下按上、

下、左、右键改变液晶显示屏字符清晰度，详见“液晶屏对比度的调节”。

4、参数测量时，显示的读数不稳，则应检查是否有电压输        入，在无电压输入的情况下，测量电流时显示的读数会不稳。在有电压输入的情况下，显示的读数不稳则是负荷不稳。

5、在校表时，如果校验出来的误差值很大，有以下几种可能的原因：A、接线错误，相电压与相电流没有一一对应，或者某相功率为负值。B、光电采样器误采样(即多采样或少采样),此时需要重新调整光电采样器的位置或灵敏度。C、钳形电流互感器铁芯端面太脏造成的采样电流偏小。D、钳形电流互感器铁芯端面没有完全闭合。E、被校表电表常数输入错误。F、被校计量装置的变比输入错误。G、现场负荷波动太大。

6、在用Ua和U0供电情况下校验三相三线3×100V表时，开机有“嘀”的一声响，但屏幕无显示，可能是接线错误，Ub必须和U0短接起来。

八、 附   件

- 随机附件：

《使用说明书》一份

《检测报告》一份

《售后服务证》一份

测试导线一套

扣式光电采样器一个

电子表脉冲采样线一根

通讯线一根

0.1级5A钳表三只

电脑管理软件光盘一张

电源线一根

2A保险管两只

配线包一个

2、选购附件：

0.1级20A钳表

0.1级500A钳表

九、 附  录

1、钳形电流互感器的使用方法：

仪器所配钳形电流互感器用黄、绿、红三种颜色表示A相、B相、C相，相互间不能互换。每只钳形电流互感器上都有一面标有字母“P”，它表示正确使用时应该让电流从有“P”标志的一边流入，从另一边流出。如果方向反了，则测到的功率为负值。另外，钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放，保持钳口铁芯端面清洁。不能用钳口铁芯端面夹在线上，正确的使用方法是让被测电流线从钳口的孔中穿过。

2、光电采样器的使用方法：

仪器所配光电采样器为新一代智能两用型采样器，把采样器卡在被校表上，采样器前面的窗口对准被校表转盘或者指示灯。采样器左边的红色按钮浮起，为机械表采样状态，此状态下，采样器自身发出红光，采样被校表转盘上的黑标。红色按钮按下，为电子表采样状态，此状态下，采样器自身不发光，它仅接受电子表电能脉冲指示灯的闪烁信号。采样器右边的黑色旋钮为灵敏度调节旋钮，可根据现场光线强弱情况调节采样器灵敏度。当采样器上左边的四个指示灯从左到右依次亮起又熄灭，而右边的红色指示灯欲亮未亮时为最佳采样状态。

3、电子表脉冲采样线的使用方法：

仪器所配电子表脉冲采样线是用来采样被校电子表输出的电能脉冲的，也可作手动开关使用（因为人眼视觉误差很大，手动开关不作推荐使用），属选配件。使用它与使用智能两用型光电采样器采集电子表的电能脉冲指示灯信号，校验结果是一样的。红色夹子接被校电子表脉冲输出高端，黑色夹子接低端。注意：严禁把夹子接在火线或零线上。当手动开关上的指示灯高亮闪烁时，表示已采样到电能脉冲信号。

以上配件与仪器的连接接口使用的都是航空插头，插头插座上均有豁口标识，应对准豁口插拔。另外插拔时应捏住航空插头的金属外壳，严禁直接拉住线插拔。